## Slide 1
CURS
Erori de măsurare
Aparate de măsură analogice
Comportarea dinamică a aparatelor analogice
Studiul mișcării sistemului mobil (senzor, traductor convertor) al instrumentelor analogice
Aparate de măsură electromagnetice

## Slide 2
La construcția aparatului de măsură trebuie realizată curba de calibrare
y=f(x)
x  mărime de măsurat
y  indicaţia (deviaţia acului indicator)
etaloane
x
y

## Slide 3
IDEAL: y=ax  curba de calibrare LINIARĂ
α=arctg a
x
y

## Slide 4
REAL: y=f(x)  curba de calibrare NELINIARĂ
Δy
Eroare de zero (offset)
x
y
Δy
Eroare de neliniaritate
x
y

## Slide 5
Sursa erorilor: temperatura, vibraţiile, zgomotul, umiditatea, ...
Δy
Eroare de pantă
x
y
Eroare de histerezis
x
y

## Slide 6: Erori și incertitudini de măsurare
Valoarea adevărată: inaccesibilă experienţei (nu poate fi cunoscută)
Valoarea convenţional adevărată: măsurată cu aparate de măsură etalon
Incertitudine de măsurare: interval estimat de valori care, cu o anumită probabilitate (nivel de încredere), include valoarea adevărată
Rezultat
Măsurare
La măsurări repetate
Sistematică (de justeţe)
Aleatoare (de fidelitate)
Măsurand
Valoare adevărată
(convenţional adevărată)
La măsurări singulare
Eroare
Etalon
Calibrare
Instrument
Domeniu
Constanta aparatului
Clasă de precizie
Rezoluţie
Sensibilitate
Fiabilitate

## Slide 12
Rezoluția aparatului
Reprezintă cea mai mică variație a măsurândului care poate fi apreciată pe indicatorul aparatului de măsură.
rezoluție: o diviziune, un digit
Rezoluție relativă: rr =
Rezoluția absolută: ra =

## Slide 15: Aparate de măsură analogice

## Slide 25: Comportarea dinamică a aparatelor analogice
y=f(x)
Mărime de ieșire ”y”
Mărime de intrare ”x”
Comportarea dinamică a unui aparat este descrisă de o ecuație diferențială de forma
+ .... =B + ....
Unde
A0, A1…An – constante
B0, B1…Bm - constante

## Slide 26: Comportarea dinamică a aparatelor analogice
Aplicând transformata Laplace ecuației (1) si considerând toate condițiile inițiale nule, se obține
(2) Y(p)= X(p)=H(p)*X(p)
(3) H(p)=este funcția de transfer a aparatului
Considerând m≤n, funcția H(p) se descompune în fracții simple:
(4) H(p)= +...+ + unde p1 radacină simplă, pk radacină multiplă de ordinul n
Concluzie: aparatul este stabil dacă părțile reale ale rădăcinilor p1; p2...sa fie negative

## Slide 27: Comportarea dinamică a aparatelor analogice
Caracterizarea în regim dinamic se face în domeniul frecvenței și timpului
În domeniul ”frecvență” comportarea este descrisă de caracteristica de frecvență complexă
(5) H(jω)==A(ω)ejρ(ω)
Aparatul ideal: A(ω)=constant; ρ(ω)=0
ω
ω
A(ω)
ρ(ω)

## Slide 28: Comportarea dinamică a aparatelor analogice
În domeniul timp, se aplică la intrare un semnal …. X0, iar răspunsul este y(t)=x0*g(t)
g(t) = funcția indicială. ce caracterizează comportarea dinamică în domeniul timp
La aparatul ideal g(t) = constant
x
y
x0
t
t

## Slide 29: Studiul mișcării sistemului mobil (senzor,traductor convector) al instrumentelor analogice
Sistemul mobil realizează o mișcare de rotație, a cărei ecuație este
J*
J - moment de inerție
- accelerația unghiulară
- suma cuplurilor exterioare care acționează asupra organului mobil

## Slide 30: Studiul mișcării sistemului mobil (senzor,traductor convector) al instrumentelor analogice
Aceste cupluri sunt
Ma – cuplul activ = f(x), iar uneori și de ””
Mr – cuplul rezistent = D*, unde D este cuplul rezistent specific
Mf – cuplul de frecare ≈ 0
Mam - cuplul de amortizare = A unde A este cuplul de amortizare specific

## Slide 31: Studiul mișcării sistemului mobil (senzor,traductor, convertor) al instrumentelor analogice
Astfel ecuația (1) devine (2)
J* (2) J* + A* + D*=Ma
În regim permanent static, cuplul activ Ma=constant, astfel =
În regim dinamic, cuplul activ are o variație periodică în timp.

## Slide 32: Aparate de măsură magnetoelectrice